Manual Sputtering AJA INTERNATIONAL INC

Características:

| - Usa agua para refrigerar bombas - Targets o blancos de 2”. - Porta sustrato para muestras de 3”. - Posibilidad de 3 targets - Target no mayores a …. De altura - 1 fuente RF y 1 fuente DC. - Distancia de los target al sustrato 25cm - Calentamiento del sustrato es con lampara estabilizada por enfriamiento con agua. |  |
| --- | --- |

| - Programar la temperatura - Apagar load lock (vacío) - Abrir válvula de N2 (llave negra ubicada en la parte trasera del sistema sputtering en la tubería de N2) para presurizar la cámara de carga durante 1min - Cerrar válvula de N2 |  |
| --- | --- |
| - Abrir cámara de carga para colocar las muestras. - Si ya se ha realizado un depósito resiente: USAR GUANTES RESISTENTES A LA TEMPERATURA PARA EVITAR QUEMADURAS al momento de retirar y voltear el porta muestras. - Asegurar muestras evitando que toquen los bordes del porta-muestras para que no toquen la base donde esta será ubicada. Cerrar cámara de carga - Ubicar porta-muestras con tornillo en el borde apuntando hacia derecha y muestras hacia abajo. |  |
| - Encender load lock para iniciar vacío de la cámara de carga - Tomar dato de la presión en cámara de depósito usando el IG durante un tiempo corto para determinar la presión pre-depósito. Inmediatamente apagar este sensor. |  |
| - Esperar 5min hasta que el vacío de la cámara de carga disminuya hasta la presión de la cámara de depósito (~10-6). |  |
| - Abrir separador de cámaras - Pasar muestras a la cámara de depósito - Bajar (hasta 35cm), girar y encajar el calentador con el porta-muestras dentro de la cámara de depósito. - Subir el calentador hasta 25cm - Retraer base de porta-muestras hasta la cámara de carga. |  |
| - Cerrar separador de cámaras. - Encender la temperatura - Encender el control de flujo - Esperar el calentamiento del sustrato (20min). |  |
| - Abrir los gases necesarios (Ar <- Gas 1) - Programar y habilitar los sccm en canal 4 del control de flujo |  |
| - Aumentar la presión hasta 20mTorr - Encender y programar potencia fuente y matching - Verificar que el plasma se encuentre encendido (color azul) evitando la exposición continuada ya que está radiación contiene UV perjudicial. Se verifica que la potencia reflejada es cero y el voltaje a ~400V |  |
| - Disminuir la presión a la requerida por el depósito - Si es el primer depósito, se hace pre-sputtering del target durante 5 minutos - Iniciar depósito no mayor a 15min usando cronometro y abriendo el obturador del target (SH1, SH2, SH3) - Si el depósito de cada película dura más de 15min, para que el target no se sobre-caliente en su parte inferior, el depósito se interrumpe durante 10min, cerrando los obturadores (SH1, SH2, SH3) y apagando las fuentes |  |
| - Tomar, llenar formato con los datos de CT (TUNE)/CL (LOAD), REF, Vbias (DC) - Cuando el tiempo de depósito haya finalizado, se cierran los obturadores (SH1, SH2, SH3) - Apagar la fuente - Apagar rotación de muestras - Apagar controlador de flujo de Ar (canal 4) |  |

- Cerrar gas 1 (Ar)

- Abrir válvula de presión

- Abrir separador de cámaras

- Retraer porta muestras hacia la cámara de depósito

- Bajar y desencajar portamuestras

- Subir agarradera del portamuestras

- Pasar muestra a la cámara de carga

- Cerrar separador de cámaras

- Apagar vacío de la cámara de carga

- Abrir N2 (válvula negra detrás del sistema sputtering)

- Cerrar N2 cuando la tapa de la cámara de carga vibre

- Abrir cámara de carga y retirar muestras teniendo en cuenta USAR GUANTES RESISTENTES A LA TEMPERATURA PARA EVITAR QUEMADURAS

Para fuente DC:

- Durante el depósito verificar que el plasma se mantenga encendido revisando que el voltaje no supere 1000V y se mantenga el estatus de PLASMA/ARC

- Cuando termina el depósito, cerrar el obturador

- STOP a la fuente DC

- Apagar controlador de flujo (canal 4)

- Apagar Gas 1 (Ar)

- Abrir válvula de presión