Manual horno tubular varios no-MOS

(Foto del horno)

Características:

Puede usarse en ambientes de oxígeno y/o nitrógeno, no tiene la posibilidad de usarse hidrogeno.

Para temperaturas diferentes a las relacionadas en la tabla, es necesario realizar una caracterización de los diales mediante sucesivas mediciones con termopar a 82, 97 y 112 cm.

La tabla de portamuestras tiene dimensiones de 30cm x 5.5cm

Tubo: 1m

Varilla: 1.20m

Termopar: 1.47m

Encendido:

- Abrir tanque de oxígeno desde el área MOS: Tanque + paso + válvula a área no-MOS.

- Abrir tanque de nitrógeno desde ….

- Interruptor afuera del horno, lado izquierdo, segundo, está aparte, está al fondo, manguera negra.

- Interruptor horno de abajo, está en la parte de atrás.

- Conectar a la corriente los adaptadores de los controladores de flujo, azules.

- Programar controladores de flujo

- Encender los interruptores de los calentadores (al lado derecho de los amperímetros)

- Programar los 3 valores correspondientes a la temperatura necesario en los 3 diales

- Esperar 30min a que se estabilice a la temperatura programada mediante los diales.

- Para poner las muestras usar: guantes azules + guantes de teflón transparentes + guantes de temperatura verdes + mascarilla de cara completa.

- Las muestras se ponen con el cuarzo sobresaliendo 85cm respecto al aro metálico

- Al finalizar esperar a que las muestras se enfríen para evitar que queden pegadas, cerrar tanques de gas, purgar guiándose en las lecturas de los flujómetros, etc.